MPD-100

MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO POMIARU ZAWARTOŚCI FERRYTU METODĄ NIENISZCZĄCĄ

Miernik MPD-100 przeznaczony jest do kontroli zawartości ferrytu w materiałach metodą nieniszczącą. Małe wymiary czujnika pozwalają na kontrolę elementów o małych gabarytach i złożonych kształtach jak i ocenę niejednorodności elementów czy też gotowych wyrobów wykonanych z badanego materiału np. duplexu. Odpowiednio wyprofilowany czujnik pozwala również na ocenę jakości spawów. Przyrząd zasilany jest z własnego źródła (akumulatora) pozwalającego na ponad dwunastogodzinną pracę ciągłą. Cała procedura pomiaru i zerowania jest w pełni zautomatyzowana. Wyniki pomiaru są eksponowane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym i zapamiętywane w pamięci przyrządu.

Ekspozycja wyników pomiaru w postaci binarnej i graficznej:

- na ekranie LCD.

# WYPOSAŻENIE

W skład miernika MPD-100 wchodzi:

- Czujnik,

- Wzorzec materiałowy,

- Świadectwo wzorca materiałowego,

- Kabel RS,

- Futerał,

- Zasilacz sieciowy,

- Instrukcja obsługi.

# DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru					(0 ( 99,9)% zawartości ferrytu

Rozdzielczość						0,1%

Ekspozycja wyników 	cyfrowa na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD

Dokładność pomiaru					( 5 % (pomiar na próbce wzorcowej)

Sygnalizacja przekroczenia zakresu			graficzna i akustyczna

Możliwość zapamiętania				ok. 1200 wyników dla 30 obiektów

Wyznaczanie zawartości ferrytu poszczególnych 
obiektów jako wartości: 				minimalnej,

maksymalnej,

średniej

Zerowanie przyrządu 					automatyczne

Możliwość włączenia bargrafu			tak

Możliwość transmisji danych do komputera 		przez port szeregowy

Możliwość przeglądania zapamiętanych wyników: 	wyświetlacz LCD lub monitor (po podłączeniu miernika do komputera)

Możliwość wydruku protokołu wyników pomiarów

za pomocą:	drukarki szeregowej bezpośrednio z przyrządu lub drukarki (po podłączeniu miernika do komputera)

Możliwość kasowania zbędnych wyników

Możliwość wyboru wersji językowej: 		polski lub angielski

Sterowanie z klawiatury przyrządu

Zasilanie 						akumulatorowe

Potrzeba ładowania akumulatorów sygnalizowana	akustycznie i graficznie

Warunki pracy

- temperatura otoczenia 			0(C ( + 50(C

- wilgotność względna 				20 % ( 80 %

# WYMIARY